PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - AGILENT TECHNOLOGIES

Gostaria de pedir alguns esclarecimentos sobre o item 06 do edital para pregão eletrônico 007/2013.

a)      O Edital pede capacidade para instalação de três injetores com controle de temperatura independentes e capacidade de instalação de quatro detectores.

Trabalhar com três injetores e quatro detectores em um sistema de cromatografia é praticamente inviável, pois congestiona muito a parte superior do GC, além disso, é possível colocar somente duas  colunas dentro do forno. Peço que seja aceito para este item equipamentos que possuam capacidade para dois injetores etrês detectores.

b)      A faixa de temperatura com o opcional de criogênia com faixa de temperatura de -50 a 450oC.

Como não existe análise a serem feitas com este acessório abaixo de -20o C peço que aceitem limites até -40oC.

c)       DUPLO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO: UM DE LIVRE ESCOLHA ATÉ 450ºC E OUTRO FIXO EM 470o  C

Retirar o segundo fixo em 470oC, já que o máximo de temperatura utilizadas em colunas são 380oC e a programação do injetor e forno permitem chegar somente a 450oC

d)      CONTROLE DO SPLIT: ENTRE 0 E 9999.9

Aceitar controle do split entre 0 e 7500, já que não existe aplicações para análise de split maiores do que 1:1000 e mais usual é de 1:300

e)      LIMITE DE DETECÇÃO: S = 4PGS/SEG. PARA DUODECANO TIOL E P = 0.2PGP/SEG. PARA TRIBUTIL FOSFATO O.FAIXA DINÂMICA: 10^3. FILTRO DE S PARA DETECTOR, DETECTOR DE CAPTURA DE ELÉTRONS (ECD), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONTROLE DE TEMPERATURA: AMBIENTE ATÉ 400ºC. LIMITE DE DETECÇÃO: 8FG/SEG. PARA GAMA-BHC OU LINDANO.

f)       Aceitar os limites de detecção em  DUODECANO TIOL  OU METIL-PARATHION, PARA TRIBUTIL FOSFATO OU METIL-PARATHION. PARA GAMA-BHC OU LINDANO.

Aguardo retorno sobre os seguintes esclarecimentos.

g)      Será necessário detector ECD ? A UFVJM possui licença para uso de equipamentos com material radioativo liberado pelo CNEN/ CDTN ? E técnico contratado para monitoramento e rádioproteção ?

A frequência do detector FID, que não é mencioanada no edital, este deve ser de 500Hz ? Este item é importante para a velocidade de aquisiação dos picos cromatograficos.

Atenciosamente,

Carlos Braga
Account Manager

Agilent Technologies